Capitolo 2

L’unità brachiterapica installata all’IST

Un apparecchio per brachiterapia HDR è un dispositivo in grado di effettuare trattamenti di radioterapia tramite il posizionamento controllato di sorgenti radioattive (tipicamente 192Ir) per intervalli di tempo predeterminati. Il funzionamento automatico del dispositivo permette di effettuare in tutta sicurezza un’attività che altrimenti, come in passato, poteva essere eseguita solamente tramite l’intervento di un operatore, con tutta la problematica connessa all’esposizione a radiazioni ionizzanti ed alla precisione geometrica e temporale del trattamento.

Per poter ottimizzare al meglio l’utilizzo di queste apparecchiature è necessario avvalersi di un sistema di calcolo computerizzato che, partendo dalla digitalizzazione delle immagini diagnostiche del paziente e dalla prescrizione, in termini di dose, del radioterapista, ne determina i parametri di funzionamento, relativi a spostamenti e tempi di sosta della sorgente e visualizza la mappa delle isodosi conseguente a tale piano di trattamento.

Il software in uso all’IST è il Plato-BPS (Brachytherapy Planning Software) ed è fornito, come il resto dell’apparecchiatura, dalla Nucletron [10].

In questo capitolo saranno descritti alcuni particolari relativi alle apparecchiature installate ed alla sorgente di 192Ir utilizzata; verranno analizzati inoltre i metodi che stanno alla base della pianificazione del trattamento nel Plato-BPS.

2.1 L’unità brachiterapica

L’unità per brachiterapia in uso all’IST risulta costituita da tre componenti:

una unità di trattamento

una consolle di comando computerizzata

differenti applicatori (vedi paragrafo 1.3.1)

L’unità di trattamento e la consolle di comando sono in genere posizionate in locali adiacenti, in una configurazione tipica come quella di figura 2.1 (a).

(a)                                                                        (b)

Fig. 2.1: (a) La tipica installazione di un’unità brachiterapica.

(b) Il microSelectron HDR Classic della Nucletron

2.1.1 L’unità di trattamento

L’unità di trattamento, il microSelectron-HDR Classic della Nucletron rappresentato in figura 2.1 (b), risulta sostanzialmente costituito da una struttura portante mobile, che consente di dislocare l’unità in qualunque  posizione del bunker, e di una testata a telescopio.

La testata può avere un’altezza  variabile tra 88.5 e 128.5 cm. Contiene, oltre alla cassaforte di tungsteno in cui risiede la sorgente, tutti i dispositivi meccanici, elettronici ed ottici che permettono la fuoriuscita del cavo su cui è saldata la capsula della sorgente ed il controllo di tutte le operazioni legate alla fuoriuscita stessa.

Il sistema utilizza una sorgente HDR cilindrica di 192Ir di diametro 0.6 mm e lunga 5.5 mm (i dettagli fisici e costruttivi di capsula e sorgente saranno analizzati più avanti) saldata ad un cavo di acciaio ultraflessibile che le consente, attraverso lo scorrimento in guaine ed applicatori, di raggiungere siti difficilmente accessibili in altro modo. Il cavo, di lunghezza massima di 1.5 m, è avvolto su un tamburo collegato ad un motorino elettromeccanico che permette movimenti alla sorgente ad una velocità di 18 cm/s con step di 2.5 mm o 5 mm. La lunghezza operativa massima su cui la sorgente può irradiare è 24 cm.

Fig 2.2: Rappresentazione di cavi e sorgenti, con attività iniziale,

per alcuni sistemi after-loading attualmente in commercio

Prima della fuoriuscita della sorgente, un altro cavo di controllo collegato ad un secondo motorino e saldato ad una sorgente fantoccio, esce per raggiungere la posizione più distante per verificare che non ci siano connessioni scorrette, ostruzioni o curvature troppo accentuate. Una volta che questo cavo di controllo è rientrato senza problemi, esce quello con la sorgente, altrimenti viene inviato un opportuno messaggio alla consolle di comando. In figura 2.2 sono rappresentati a titolo di esempio cavi e sorgenti di alcuni dispositivi a telecaricamento attualmente in commercio.

La testata del microSelectron permette di 18 connessioni perché alcuni trattamenti, come quello intrauterino, prevedono l’uso di applicatori composti da diversi elementi (nel caso citato sono 3) posizionati in siti diversi.

Una volta uscita da uno dei 18 canali, la sorgente raggiunge le posizioni programmate rimanendovi per i tempi previsti dal piano di trattamento. Tutte le informazioni relative agli spostamenti (canali di uscita, posizioni, tempi) possono essere immesse manualmente attraverso la consolle di comando o tramite apposite schede magnetiche programmabili in fase di pianificazione del trattamento con il Plato BPS.

Dal punto di vista della sicurezza, tale apparecchiatura appartiene alla categoria di quelli “collegati al paziente tramite parte applicata” e deve quindi disporre di opportune sicurezze. Ogni componente installato è dotato di un sistema di autodiagnosi e ogni malfunzionamento è associato ad un codice di stato (status code): qualunque inconveniente provoca l’interruzione del trattamento, il rientro della sorgente e la segnalazione del codice di stato associato al problema.

Un gruppo di batterie tampone, installate nella struttura mobile, garantisce, qualora si verificassero interruzioni nell’alimentazione di rete, il rientro immediato della sorgente e il salvataggio delle informazioni relative al trattamento in corso.

2.1.2 La consolle di comando

La consolle di comando si trova in un locale adiacente al bunker (vedi figura 2.1) dove avvengono i trattamenti e rappresenta l’interfaccia con l’unità di trattamento.

Da essa è possibile gestire semplici operazioni che riguardano la fuoriuscita della sorgente come, per esempio, quelle necessarie per la sua sostituzione (che avviene circa ogni 3 mesi) o per la calibrazione; dal momento che non permette calcoli di tipo dosimetrico, le istruzioni per l’esecuzione dei trattamenti vengono immesse con schede magnetiche programmate in fase di pianificazione. Durante l’esecuzione dei trattamenti un display a cristalli liquidi visualizza i movimenti della sorgente ed una stampante, annessa alla consolle, registra tutte le informazioni relative alla funzionalità del sistema.

Il calcolo per il decadimento della sorgente viene effettuato dal software della apparecchiatura sulla base di un valore iniziale di attività, che può essere, per esempio quello del certificato di calibrazione fornito dalla ditta produttrice, e attraverso un orologio interno.

E’ attraverso questa consolle che vengono inoltre gestiti tutti i sistemi di sicurezza (i codici che segnalano malfunzionamenti sono immediatamente stampati) e tutti i sistemi di allarme come, per esempio, il mancato rientro della sorgente o la non corretta chiusura della porta del bunker.

2.2 Descrizione della sorgente

Il microSelectron-HDR utilizza una sorgente a seme di 192Ir fornita dalla Mallinckrodt Medical BV [11]. La sorgente, vedi figura 2.3, è costituita da un cilindro di puro iridio dentro il quale l’ 192Ir radioattivo è uniformemente distribuito. La capsula è di acciaio inossidabile ed è saldata ad un cavo, anch’esso di acciaio.

Fig 2.3: Dimensioni di capsula e sorgente HDR nel microSelectron

2.2.1 Produzione dell’ 192Ir

L’ 192Ir usato in brachiterapia viene prodotto con l’assorbimento di un neutrone da parte dell’ 191Ir secondo lo schema

191Ir (n,() 192Ir.

La quantità di materiale radioattivo prodotto in questo modo [1] dipende dal numero di nuclei Nt  bombardati dai neutroni, dalla sezione d’urto ( di cattura neutronica dei nuclei , dal flusso ( e dal tempo di irradiazione neutronica:

EMBED Equation.3  µ § ( Nt ( (

Una volta che i nuclei radioattivi sono prodotti, iniziano a decadere. Il risultato è che l’attività non aumenta in modo lineare, ma più lentamente, e raggiunge un livello di saturazione quando il rate di produzione di nuclei radioattivi è uguale a quello di disintegrazione. L’equazione differenziale che descrive il processo è

EMBED Equation.3  µ § = Nt ( ( - ( N

L’attività prodotta, in funzione del tempo t di irradiazione, diventa

A = As (1-e-(t)             con    (= 0.693 / T

e    As = Nt  ( (

dove T è il tempo di dimezzamento dei nuclei che decadono e As l’attività di saturazione.

In generale si desidera che l’attività indotta sia alta e che la sorgente sia più piccola possibile. Questo significa che l’attività specifica, che è l’attività per unità di massa regolata dal prodotto ( ( (sezione d’urto di cattura e flusso neutronico), deve essere alta. Per l’192Ir tale sezione d’urto è maggiore rispetto a quella di altri elementi ed è per questo che le sorgenti di iridio possono essere piccole ed avere alti dose rate.

Per la produzione, cavi di iridio-platino vengono posti per diversi giorni in un flusso di neutroni. Dal momento che l’iridio naturale contiene, oltre all’191Ir, una alta percentuale di 193Ir ci sono problemi di contaminazione: i neutroni, infatti, attivano anche questa reazione:

193Ir (n,() 194Ir.

Il tempo di dimezzamento dell’194Ir è basso, circa 19 ore contro i quasi 74 giorni dell’192Ir, quindi le industrie produttrici, prima di consegnare le sorgenti, aspettano una settimana dalla produzione per rendere l’effetto di questa contaminazione trascurabile.

2.2.2 Decadimento dell’ 192Ir

L’192Ir decade (- in stati eccitati di 192Pt (95.6%) e per cattura elettronica in stati eccitati di 192Os (4.4%) [12].

Dal momento che l’emissione ( è completamente frenata dalla sorgente stessa (auto-assorbimento) o dalla capsula metallica [1], il decadimento della sorgente brachiterapica è sostanzialmente caratterizzato da uno spettro fotonico (gamma + raggi X) emesso dai nuclei eccitati di 192Os e 192Pt. Tale spettro include approssimativamente 24 righe in un range di energie compreso tra 9 KeV e 885 KeV; circa l’88% dell’esposizione è rilasciato da 12 righe sopra i 226 KeV.

La media pesata di tutte le righe è 356 KeV che salgono a 397 KeV rimuovendo le due righe a 9.00 KeV e 9.44 KeV completamente attenuate dalla capsula [13].

Il tempo di dimezzamento è di 73.83 giorni e il numero medio di fotoni emessi per decadimento è 2.2 [12].

2.3 Il  Plato - BPS (Brachytherapy Planning System)

Per facilitare la pianificazione del trattamento brachiterapico attraverso il microSelectron, la Nucletron ha messo a punto il software Plato – BPS.

Abbiamo già detto che lo scopo di un trattamento radioterapico è la somministrazione di una determinata dose di radiazione ai volumi oggetto del trattamento. Una volta specificata tale dose (esistono diverse tecniche, per esempio il Manchester system o il Paris system) e immessi in Plato la posizione dell’impianto brachiterapico e dei punti critici delle strutture del paziente, la sua funzione principale è quella di determinare posizioni e tempi di permanenza della sorgente all’interno degli applicatori al fine di ottenere la distribuzione di dose appropriata.

Calcolata la distribuzione di dose, Plato visualizza bidimensionalmente o tridimensionalmente il risultato e indica il valore della dose nei punti critici lasciando libero l’utente di decidere se fornire o no ulteriori istruzioni per modificare tale distribuzione (ottimizzazione della dose).

Terminata la fase di pianificazione del trattamento, il trasferimento dei dati al dispositivo di telecaricamento avviene attraverso scheda magnetica.

2.3.1 Acquisizione dei dati relativi all’impianto ed al paziente

Le “tecniche di ricostruzione”, sviluppate al fine di ottenere informazioni tridimensionali sull’anatomia del paziente e sulla geometria dell’impianto, sono varie, ma i diversi metodi hanno in comune l’effettuazione di numerose radiografie del paziente da differenti posizioni. Ciascuna radiografia evidenzia informazioni proiettate relative all’anatomia del paziente ed alle strutture dell’impianto.

Poiché una radiografia fornisce solo una visione piana, queste informazioni sono conseguentemente bidimensionali. Dal momento che Plato necessita di informazioni tridimensionali, per ottenerle da piani bidimensionali, occorrono almeno due radiografie, ovviamente con geometria ben definita.

La tecnica utilizzata in IST è quella della ricostruzione semiortogonale (figura 2.4).

Fig. 2.4: Ricostruzione semiortogonale: i parametri della “scatola”, le dimensioni e le posizioni relative delle croci proiettate determinano i parametri necessari alla ricostruzione.

Si pone attorno al paziente una “scatola di ricostruzione”, fornita dalla Nucletron, che presenta, su ciascuna superficie, marker radiopachi a forma di croce. I caricatori per le pellicole devono essere posizionati parallelamente alle superfici della scatola e quando si effettuano le radiografie, generalmente una direzione è AP (antero-posteriore) e una laterale LR (left-right), anche questi marker vengono proiettati.

Mediante i marker proiettati è possibile determinare la posizione e l’orientamento della radiografia, così come la posizione del fuoco radiografico.

Le due radiografie quasi (semi) ortogonali vengono analizzate sulla tavoletta grafica e, attraverso il mouse digitalizzatore, vengono determinati e trasferiti a Plato i dati relativi alle croci radiopache e quelli relativi all’impianto brachiterapico.

Senza entrare nei dettagli della ricostruzione semi ortogonale, Plato assegna, sempre mediante i parametri della scatola di ricostruzione, un sistema di coordinate destrorse al dispositivo radiografico (denominato sistema di coordinate “universale”) ed inizia la ricostruzione dei punti tridimensionali dai due punti “corrispondenti” bidimensionali, cioè originati sulle due radiografie dallo stesso punto 3D. Dal momento che le due radiografie non sono ottenute simultaneamente sorgono problemi derivanti dal movimento del paziente (i raggi corrispondenti ai punti proiettati non si incrociano nel punto 3D che li ha originati) e devono quindi entrare in gioco approssimazioni, sempre nei limiti delle tolleranze imposte, sulla determinazione del punto 3D.