# Capitolo 7

Le simulazioni della sorgente brachiterapica

A partire dall’articolo di Raeside del 1976, dove venivano illustrati i principi del metodo Monte Carlo e le sue prime applicazioni in fisica medica, il numero di pubblicazioni in questo campo continua ad aumentare. L’interesse del Monte Carlo in campo fisico-medico è testimoniato dal fatto che ormai ogni rivista scientifica, Medical Physics e Physics in Medicine and Biology per citarne due, pubblica, ad ogni uscita, almeno un lavoro  riguardante simulazioni Monte Carlo.

Sostanzialmente, le applicazioni del Monte Carlo in campo medico, possono essere divise in quattro gruppi maggiori:

- medicina nucleare (simulazioni di risposta dei rivelatori, ricostruzione di immagini e dosimetria)

- diagnostica X-ray (ottimizzazione delle procedure diagnostiche per migliorare il rapporto tra la qualità delle immagini e la dose di radiazione per paziente)

- protezione dalle radiazioni (specifiche applicazioni, per esempio valutazioni delle esposizioni attraverso descrizioni di fantocci antropomorfi o studi sugli schermi di unità terapeutiche o diagnostiche)

- radioterapia (calcoli dosimetrici per diverse fonti di radiazioni e applicazioni ai sistemi per la pianificazione dei trattamenti).

Il lavoro di questa tesi, è da inquadrare in un progetto il cui scopo è di fornire uno strumento per le simulazioni Monte Carlo che permetta accurate valutazioni in campo radioterapico. Il tipo di valutazioni a cui si è interessati è vario e va dalla caratterizzazione delle distribuzioni di dose associate a diverse modalità di trattamento al confronto con risultati forniti da sistemi commerciali per la pianificazione dei trattamenti.

Nell'ambito di questa tesi è stato progettato e sviluppato un codice di simulazione, basato sul Geant4 Toolkit, per la determinazione delle isodosi attorno ad una sorgente di 192Ir per uso brachiterapico.

Nel capitolo sono presentati i risultati delle simulazioni ed i confronti con dati sperimentali e calcoli effettuati con il Plato-BPS (vedi capitolo 2 e appendice A2).

Nel corso del lavoro di questa tesi, e nel contesto di una collaborazione tra l'IST ed il Low Energy Electromagnetic Physics Working Group di Geant4, il codice di simulazione è entrato pure a far parte degli advanced examples in distribuzione con il Geant4 Toolkit. Verrà accennato come questo fatto ha comportato un adattamento dell’applicazione a standard imposti dalla collaborazione e l’assunzione di alcune responsabilità nei processi di testing, release, porting su varie piattaforme (vedi anche paragrafo 6.3) e supporto degli utenti.

7.1 Gli obiettivi del progetto

Come abbiamo spiegato nel capitolo 1, è fondamentale, in radioterapia la valutazione della dose che un certo punto o una determinata zona da trattare deve assorbire. Le informazioni sul trattamento, per essere complete [5], dovranno comprendere anche le specificazioni sulle dosi assorbite dai volumi circostanti: volume trattato, volume irradiato, organi critici. Da questa esigenza nasce la necessità di avere una buona conoscenza della distribuzione di dose associata alla modalità di trattamento e l’importanza dei metodi che la valutano.

In campo brachiterapico, la determinazione sperimentale della distribuzione di dose è difficile ed è sempre associata a grosse incertezze dovute, per esempio, ai forti gradienti di intensità di dose, soprattutto in vicinanza della sorgente, alle dimensioni dei rivelatori che dovrebbero essere molto piccoli, alla loro dipendenza energetica ed ai problemi di posizionamento. Le valutazioni delle distribuzioni di dose possono, con le simulazioni Monte Carlo, risultare più accurate.

Altri dati sperimentali, oltre alla distribuzione di dose, risultano di grande interesse: recenti algoritmi di calcolo automatico di dose utilizzano (vedi Appendice A2) modelli modulari la cui implementazione richiede la determinazione di diverse grandezze associate alla sorgente. Queste grandezze possono essere misurate sperimentalmente ma le procedure per la loro determinazione richiedono strumenti adeguati in configurazioni complesse (rivelatori infinitesimi, sistemi automatici per il posizionamento, ecc.). Una buona alternativa alle determinazioni sperimentali di questi dati è rappresentata dall’utilizzo di Metodi Montecarlo [69][70].

Lo scopo delle simulazioni effettuate con Geant4, è quello di ottenere le distribuzioni di dose attorno alla sorgente brachiterapica in due configurazioni diverse: immersa in un fantoccio d’acqua e utilizzando un applicatore Leipzig per brachiterapia superficiale. Queste simulazioni sono il primo passo nell’utilizzo di Geant4 in campo brachiterapico all’IST e forniscono un mezzo facilmente estensibile che porterà alla caratterizzazione dosimetrica del set di applicatori Leipzig (vedi figura 1.3) in reali configurazioni di utilizzo. Negli studi che seguiranno questo lavoro, si cercherà di studiare gli andamenti delle dosi in tessuti in prossimità di strutture ossee o cavità d’aria, visto che gli applicatori sono usati in queste condizioni e le informazioni fornite dai costruttori sono relative a misure in mezzi omogenei.

7.2 La configurazione sperimentale

La configurazione geometrica della sorgente radioattiva brachiterapica è rappresentata nel capitolo 2 (figura 2.3). La sorgente è costituita da 192Ir ed è incapsulata in un rivestimento in acciaio.

La sorgente è  emettitrice ed i fotoni emessi hanno un’energia media di 356 KeV. Per i dettagli relativi alla sorgente brachiterapica si rimanda al Capitolo 2 ed alle segnalazioni corrispondenti in bibliografia.

Per ottenere le distribuzioni di dose, la sorgente è stata simulata come immersa in un fantoccio di acqua costituito da una scatola cubica. L’acqua, come il perspex, usato nelle misure, viene scelta per le sue caratteristiche simili al muscolo.

In tabella 7.1 possiamo vedere il confronto tra le caratteristiche dell’acqua, del muscolo e del Perspex.

Tab. 7.1: Confronto tra le caratteristiche dell’acqua e del muscolo.

7.3 I requisiti della simulazione

Prima di descrivere in dettaglio l'applicazione di simulazione, vogliamo analizzare i requisiti che deve soddisfare.

Dobbiamo modellare la configurazione sperimentale illustrata nella sezione precedente, costituita dalla sorgente radioattiva incapsulata, dal suo rivestimento di acciaio e da un fantoccio: dobbiamo quindi descrivere tutte le geometrie e definire i materiali coinvolti.

Lo spettro di particelle emesso dalla sorgente deve essere generato. Questo puó avvenire a vari livelli di accuratezza: come generazione dettagliata e completa della catena radioattiva e del relativo spettro, oppure, in prima approssimazione, mediante una generazione di fotoni monocromatici ad un'energia corrispondente all'energia media dello spettro. In un contesto di processo di software a spirale, descritto nella sezione 4.2, si configura un primo ciclo in cui si dà la priorità a soddisfare il requisito nella sua formulazione piú semplice: deposizione di energia associata allo spettro monocromatico. Procedendo attraverso cicli successivi di design/implementazione/ test si arriverà, sulla base dei risultati emersi dai cicli precedenti, a livelli più complessi del requisito in questione. Teniamo comunque presente che il modello di sorgente a spettro monocromatico è quello che caratterizza tutte le applicazioni fisico-mediche delle sorgenti.

I fotoni devono essere generati in posizione casuale all’interno del cilindro di iridio ed emessi in direzione casuale. Ovviamente, devono essere definiti sia i fotoni sia le particelle secondarie generate dalle interazioni, gli elettroni.

Tutti i processi elettromagnetici per i fotoni e per gli elettroni secondari devono essere descritti ed implementati. Per quanto riguarda le particelle secondarie, esse devono essere generate con una energia di soglia che sia coerente, in ogni materiale considerato, con la risoluzione spaziale che vogliamo. Le particelle primarie e secondarie devono essere tracciate nei vari materiali.

Per quanto riguarda il risultato della simulazione, esso dovrà essere costituito da una distribuzione spaziale dell’energia depositata nel fantoccio, su un piano longitudinale rispetto alla sorgente. Per poter localizzare l’energia depositata sono state definite, sul piano longitudinale, celle cubiche (voxel) di lato 1 mm. La scelta di voxel così piccoli consente di riferire l’energia depositata al centro della cella [70].

La determinazione dell’energia depositata dovrà essere comprensiva, quindi, anche delle energie delle particelle non emesse perché sotto la soglia e depositata localmente.

7.4 L'applicazione software di simulazione brachiterapica

La complessità dei problemi generali coinvolti nei requisiti (vari processi fisici, tracciamento di particelle, descrizione di geometrie e materiali etc.)  ha determinato l'adozione di un toolkit di simulazione come base per l'applicazione: in tal modo, solamente le caratteristiche specifiche della configurazione sperimentale devono essere codificate, mentre le funzionalità generali sono espletate da strumenti generici del toolkit. La tecnologia orientata agli oggetti si presta particolarmente ad applicazioni in questo contesto di brachiterapia: permette, infatti, di scrivere l'applicazione in termini generali, corrispondenti ad astrazioni, permettendo, perció, facili estensioni alla simulazione di analoghe configurazioni. Si vedrà, per esempio, in una sezione successiva l'estensione per la simulazione di applicatori superficiali per brachiterapia.

Gli studi preliminari descritti nel Capitolo 6 hanno contribuito a dimostrare l'affidabilità del Geant4 Toolkit per simulazioni brachiterapiche. In particolare, la capacità di trattare accuratamente le interazioni elettromagnetiche di elettroni e fotoni fino ad energie molto basse (250 eV) rappresenta un elemento particolarmente significativo per applicazioni in brachiterapia, in cui si desiderano calcoli molto precisi delle distribuzioni di dosi. Pertanto, Geant4 è stato adottato come framework di simulazione per l'applicazione brachiterapica oggetto di questa tesi.

7.4.1 Analisi e design orientati agli oggetti

L'analisi orientata all'oggetto ha portato ad identificare gli elementi logici che emergono dai requisiti descritti nella sezione precedente e ad associare ad ognuno degli elementi del dominio del problema, cosí decomposto, una specifica classe.

Tutti i requisiti esposti nella sezione precedente  per la simulazione sono supportati da Geant4. Il toolkit fornisce le classi base, astratte, da cui devono essere derivate le classi concrete che implementano i metodi necessari.

L'adozione di Geant4 come framework di simulazione ha determinato un design dell'applicazione di brachiterapia analogo a quello illustrato nella figura 5.3 del Capitolo 5, che rappresenta come le classi definite dagli utilizzatori si ineriscono nel kernel.

7.4.2 Descrizione delle classi implementate

Come vedremo, ogni classe identifica i diversi elementi logici analizzati precedentemente ed è indipendente dalle altre. I nomi dati alle classi in questa descrizione sono gli stessi del brachytherapy example in distribuzione con Geant4, descritto nella sezione 7.8.

- BrachyDetectorConstruction

In questa classe, che eredita dalla classe astratta di Geant4 G4VUserDetectorConstruction, si costruiscono tutte le geometrie ed i materiali correspondenti alla configurazione sperimentale.

Relativamente alla sorgente sono stati definiti sia l’iridio che l’acciaio della capsula e del cavo. Per l’acciaio [69] si è usata la composizine AISI (American Iron and Stell Institute) e quindi si sono dovuti definire tutti gli elementi che, in diverse proporzioni, lo compongono.

Una volta costruita la scatola d’acqua, un cubo di lato 30 cm, il suo Logical Volume (vedi paragrafo 5.2.2) deve essere associato agli oggetti Sensitive Detector, che permettono la gestione delle informazioni relative alle interazioni, e Read Out Geometry, che costruiscono la geometria virtuale per la lettura dell’energia depositata.

- BrachyWaterBoxROGeometry

In questa classe, che eredita dalla classe astratta G4VReadOutGeometry, sul volume definito precedentemente, il volume d’acqua, e associato al Read Out, viene definita la geometria virtuale per la lettura dell’energia depositata. La geometria che abbiamo realizzato è rappresentata in figura 7.2. I voxels hanno un volume di 111 mm3 e dividono il piano longitudinale rispetto alla sorgente in 300300 voxel.

Fig. 7.2: Rappresentazione della geometria virtuale disegnata.

- BrachyWaterBoxHit

Attraverso questa classe, ereditata da G4Vhit che è la classe astratta che rappresenta le interazioni nel rivelatore, si costruisce, attraverso una associazione a G4Event, la classe che rappresenta l’evento, una HitsCollection, cioè una raccolta di informazioni collegate alle interazioni nell’evento. Le informazioni a cui noi siamo interessati sono quelle relative al deposito di energia; un oggetto della classe BrachyWaterBoxHit codifica, ad ogni Step, l’energia depositata.

- BrachyWaterBoxSD

Questa classe deve essere ereditata da G4VSensitiveDetector, la classe astratta che rappresenta il rivelatore. La sua responsabilità è quella di creare un’associazione tra la HitsCollection e la geometria di Read Out: attraverso il metodo GetTotalEnergyDeposit( ) viene registrata in ogni voxel l’energia depositata. Questa energia non è solo quella che deriva dai processi degli elettroni secondari attraverso Bremsstrahlung e ionizzazione; anche l’energia delle particelle che dovrebbero emergere da un processo, ma con valore inferiore a quella della soglia di produzione, viene considerata, sotto forma di energia depositata localmente.

- BrachyEventAction

Attraverso questa classe, ereditata da G4VUserEventAction, si gestiscono le informazioni relative ad ogni evento, cioè ad ogni particella primaria generata. Al termine dell’evoluzione dell’evento, i valori di energia depositata relativi alle interazioni della particella primaria e dei secondari tracciati, sono memorizzati in una matrice 300300.

- BrachyPrimaryGeneratorAction

In questa classe, ereditata da G4VUserPrimaryGeneratorAction, sono generati, attraverso il metodo G4ParticleGun( ), i fotoni primari. Questo metodo genera un primario attravero la specificazione del tipo di partcella, dell’energia, del punto di generazione e della direzione. Attraverso le funzioni di generazione di numeri random, le variabili associate a coordinate e direzioni sono determinate in modo che ogni punto all’interno del cilindro di Ir192 sia equiprobabile ed ogni direzione isotropa.

Il nostro programma, come ho spiegato precedentemente, utilizza attualmente un generatore di eventi semplificato. Uno sviluppo futuro prevede l’implementazione del generatore primario di eventi utilizzando il modulo G4RadioactiveDecay, sviluppato all’ESA (European Space Agency), per la descrizione completa del decadimento radioattivo, tenendo conto, quindi, dello spettro completo di emissione e persino dell'eventuale effetto di decadimenti ritardati. Questo sviluppo in cicli successivi, incrementali e iterativi, fa parte del processo di software ciclico descritto nel Capitolo 4.

- BrachyPhysicsList

In questa classe, ereditata da G4VUserPhysicsList, sono stati implementati i metodi relativi alle definizioni delle particelle e alle descrizioni per i processi elettromagnetici. In base ai risultati del test descritto nel capitolo 6, fra i modelli alternativi per processi elettromagnetici disponibili in Geant4 si è deciso di usare i processi LowEnergy, in quanto rispondenti alle esigenze di accuratezza per l'applicazione in brachiterapia. Sempre in questa classe viene definito il valore del cut in range (vedi paragrafo 5.3.2 sulla fisica elettromagnetica di Geant4), cioè della soglia, espressa in range, sulla produzione delle particelle secondarie.

7.4.3 Analisi dei prodotti della simulazione

La simulazione produce in uscita un file in formato ASCII, che riporta le coordinate delle celle e l’energia totale depositata in ciascuna di esse: il file è costituito da 9000 righe e 3 colonne.

Il file ASCII prodotto dalla simulazione viene elaborato attraverso alcuni programmi scritti e sviluppati con il C++ Builder della Borland. Il programma che determina le distribuzioni di dose percentuale, legge il file di uscita dalla simulazione e l’energia della cella corrispondente al punto di normalizzazione.  Determina quindi le celle che hanno, entro un intervallo definibile, lo stesso valore di energia. L’uscita di questo programma è costituita da un file che riproduce le coordinate di queste celle. Un altro programma, utilizzato per valutare gli andamenti dell’energia sugli assi trasversale e longitudinale della sorgente, riproduce un file che li descrive.

I valori di energia vengono normalizzati al punto distante 1.5 cm sull’asse trasversale. Passando attraverso questa normalizzazione, possiamo parlare di dose percentuale, e non solo di energia, in quanto, vedi Appendice A2, la dose è l’energia assorbita per unità di massa e, nella nostra simulazione, le celle sono tutte uguali.

I grafici riportati nelle pagine seguenti sono stati poi ottenuti con Microcal Origin un programma commerciale, con un’interfaccia grafica molto semplice, che permette di importare dati da file ASCII. I dati, anche quelli del file di 9000 righe, vengono disposti in una finestra di lavoro che permette operazioni, anche statistiche, su righe e colonne.

7.4.4 L'ottimizzazione dei parametri della simulazione

Abbiamo detto che la deposizione dell’energia è localizzata in celle cubiche con dimensioni lineari di 1 mm. In questo modo possiamo associare l’energia depositata in esse al punto centrale della cella. Sappiamo inoltre che sulle particelle secondarie deve essere specificata una soglia di produzione (paragrafo 5.3.2) che limiti il tracciamento, per non avere tempi di simulazione esagerati, a quelle significative.

Il cut in range dovrà essere al massimo 1 mm: questo significa che le particelle secondarie con energia tale da avere un range superiore ad 1 mm dovranno essere tracciate perché altrimenti l’energia ad esse associata sarebbe considerata depositata localmente. La scelta di un valore inferiore implica la volontà di voler tracciare più particelle secondarie, e quindi impiegare più tempo di CPU. E’ pertanto necessario raggiungere un compromesso tra i tempi di esecuzione della simulazione e la sua accuratezza, legata alla possibilità di generare e seguire i secondari. Voglio far notare, tra l’altro, che altri codici usati per le simulazioni delle sorgenti brachiterapiche, MCPT (Monte Carlo Photon Transport) per esempio [69], non hanno possibilità di tracciare le particelle secondarie ed approssimano il Kerma di collisione dei fotoni con la dose.

In tabella 7.2 possiamo vedere che cosa comportano, in termini di energia di soglia per produzione di secondari in acqua, differenti scelte di cut. Notiamo, tra l’altro, che un cut di 1 mm determina una soglia tale da evitare il tracciamento di quasi tutti gli elettroni, visto che i fotoni incidenti hanno energie di 356 KeV.

I tempi di simulazione sono quelli relativi alla generazione di 20 106 di eventi di cui, nel successivo paragrafo vedremo risultati e confronti con dati sperimentali.

| Cut (mm) | Soglia per  (KeV) | Soglia per e- (KeV) | CPU time (ore) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.9 | 347 | 9 |
| 0.5 | 2.18 | 223 | 10 |
| 0.1 | 1.1 | 84.3 | 11 |

Tab.7.2: Relazioni tra cut in range, soglia sulla produzione in acqua e CPU time. I tempi si riferiscono alle simulazioni sulle macchine Geant dell’INFN: Pentium III, 850 Mhz, 512 MB, sistema operativo Red Hat Linux 6.2, compilatore egcs-1.1.2.

Dal momento che valori più bassi di soglia in range non sono necessari per la risoluzione geometrica cui siamo interessati, e visto che a 0.1 mm si hanno buoni risultati con tempi accettabili (o comunque non molto superiori a quelli relativi ad 1mm che però mostrava qualche problema), le simulazioni sono state fatte con questo valore.

7.4.5 Il processo di software

Dal momento che le classi, come ho già detto, sono tra loro indipendenti, è stato possibile dividere lo sviluppo del programma in fasi, caratterizzate da obiettivi diversi.

Grazie alle potenzialità della metodologia adottata, completata una fase e verificate le funzionalità, l’estensione del codice avviene senza difficoltà e senza pericoli di contaminare le parti funzionanti.

Per fare un esempio, uno dei primi obbiettivi nello sviluppo del programma, era quello di riuscire ad avere la localizzazione dell’energia depositata nel box di acqua. In questa fase, non erano prese in considerazione né le geometrie né i materiali della sorgente. Inoltre la generazione degli eventi primari, i fotoni, era quella di una sorgente puntiforme monocromatica: generazione in un punto con direzione casuale. La verifica di questa fase coincideva quindi con la verifica delle funzionalità delle classi relative agli oggetti SensitiveDetector, ReadOutGeometry, Hit e EventAction. Ovviamente l’implementazione di tutte le particelle e delle interazioni era stata verificata in una fase precedente. In figura 7.3 è riportata la distribuzione delle isodosi ottenuta come verifica, ovviamente qualitativa, della fase appena descritta.

Fig 7.3: La distribuzione delle isodosi al termine di una fase dello sviluppo del programma

Verificato che il codice era in grado di localizzare l’energia depositata nella situazione descritta, si è potuti passare alle fasi successive, che sostanzialmente rimanevano quelle della definizione delle geometrie corrette e della generazione dei fotoni primari all’interno del cilindro di iridio.

7.5 Risultati delle simulazioni per la sorgente brachiterapica

Le simulazioni della sorgente brachiterapica sono rivolte alla determinazione della distribuzione di dose attorno ad essa. Per ottenere una validazione dei risultati, da questa distribuzione di dose è stato poi determinato l’andamento delle dosi relative, cioè normalizzate in un punto, sugli assi longitudinale e trasversale della sorgente.

L’andamento ottenuto dalla simulazione è stato confrontato con gli andamenti determinati da Plato e con alcune misure sperimentali effettuate all’IST.

7.5.1 La distribuzione delle isodosi

La sorgente è posizionata in un sistema di assi tali che il suo asse cilindrico sia orientato lungo l’asse Z.

Fig. 7.4: Distribuzione delle isodosi ottenute con cut 1mm.

In figura 7.4  e  7.5 sono rappresentate le distribuzioni di isodosi  ottenute con  cut di 1 mm e 0.1 mm. Le distribuzioni ottenute con cut 1 mm mostrano evidenti problemi sull’asse X che risulta “sovradosato” visto che la stessa dose è cercata in celle più lontane.

Come si può vedere dai grafici, e come ci si aspettava, le distribuzioni tendono ad essere circolari. Sull’asse Z esse sono più schiacciate per effetto della filtrazione trasversa (vedi Appendice A2). Questo effetto è più accentuato nella parte bassa, rispetto alla sorgente, per l’effetto del cavo d’acciaio saldato alla capsula (vedi figura 2.3).

L’errore statistico associato alla deposizione di energia è stato valutato eseguendo 10 run indipendenti. In figura 7.6 è rappresentato, al fine di dare un’immediata visualizzazione, l’errore % sull’energia depositata lungo l’asse trasversale. Tale errore dipende sostanzialmente dal numero di eventi generato e dalla risoluzione spaziale desiderata e, come era facilmente prevedibile, tende ad aumentare man mano che ci si allontana lungo l’asse. L’errore risulta inferiore  al 4% entro i primi 25 mm e, a distanza di 40 mm, risulta dell’ordine del 8%.

Fig. 7.5: Distribuzione delle isodosi ottenute con cut 0.1 mm.

Teniamo presente che, in questa simulazione, tutte le celle sono identiche ed hanno un volume di 1 mm3, quindi la volontà di mantenere la risoluzione costante ha pesato su questa indeterminazione statistica. Se si volesse abbassarla, mantenendo inalterato il metodo utilizzato per valutarla, la strada migliore dovrebbe essere, più che aumentare il numero di eventi, quella di aumentare il volume delle celle via via che ci si allontana dalla sorgente.

Fig. 7.6: Andamento dell’errore statistico percentuale sull’energia deposita

lungo l’asse trasversale della sorgente

I risultati delle simulazioni sono stati confrontati con le distribuzioni di isodosi determinate dal sistema per la pianificazione dei trattamenti Plato e con alcune misure effettuate all’IST.

7.5.2 Confronti con dati sperimentali e software commerciale

In Appendice A2 è analizzato l’algoritmo che, oltre ai calcoli necessari per pianificare il trattamento, determina la distribuzione delle isodosi.

Descritto in modo qualitativo, l’algoritmo computa la dose assumendo che la sorgente sia puntiforme e tiene conto dell’anisotropia attraverso una funzione F() che “modella” la distribuzione. In figura 7.7 è possibile vedere una distribuzione di dose disegnata da Plato.

Fig. 7.7: Rappresentazione delle isodosi del sistema di pianificazione dei trattamenti Plato. I valori delle isodosi sono, a partire dal centro, gli stessi della figura 7.4. I punti bianchi rappresentano le posizioni che può assumere la sorgente, il punto rosso la posizione assunta per il calcolo.

Dalle distribuzioni di dose determinate da Plato sono stati estratti gli andamenti sugli assi longitudinali e trasversali della sorgente Questi andamenti sono riportati nelle tabelle 7.3 e 7.4.

| Distanza (mm) | Dose % |
| --- | --- |
| 10.8 | 200 |
| 12.1 | 150 |
| 15.0 | 100 |
| 18.1 | 75 |
| 22.1 | 50 |

Tabella 7.3: Valori di dose in percentuale forniti da Plato sull’asse trasverale della sorgente

| Distanza (mm) | Dose % |
| --- | --- |
| 10.0 | 200 |
| 11.7 | 150 |
| 14.0 | 100 |
| 16.0 | 75 |
| 19.7 | 50 |
| 28.0 | 25 |

Tabella 7.4: Valori di dose in percentuale forniti da Plato sull’asse longitudinale della sorgente

Lungo l’asse trasversale della sorgente, con la strumentazione descritta nel capitolo 3 e con la stessa configurazione sperimentale, abbiamo fatto misure relative di dose assorbita, normalizzando, come nelle situazioni precedenti, al punto distante 1,5 cm.

In tabella 7.5 sono raccolti i risultati ottenuti.

| Distanza (mm) | Dose % |
| --- | --- |
| 10 | 1815 |
| 15 | 1004 |
| 20 | 592 |
| 25 | 382 |
| 30 | 291 |

Tabella 7.5: Risultati delle misure per i valori di dose in percentuale lungo l’asse trasversale della sorgente. L’errore sulla distanza è stimato in 1 mm.

Il confronto tra i risultati della simulazione, quelli determinati da Plato e le misure è rappresentato in figura 7.8.

Fig. 7.8 Confronti sulla percentuale di dose lungo l’asse trasversale della sorgente.

Come si può vedere dal grafico, i risultati della simulazione sono in ottimo accordo sia con i valori indicati da Plato, sia con i valori determinati dalle misure effettuate, fatta eccezione per il punto di misura più vicino alla sorgente ma sul quale l'incertezza nel posizionamento pesa maggiormente.

Sull’asse longitudinale, per difficoltà nel posizionamento della sorgente e del rivelatore (teniamo presente che generalmente tali misure sono effettuate con sistemi di posizionamento a controllo elettro-meccanico) abbiamo solo il confronto con i dati forniti da Plato.

La figura 7.9 mostra un minore accordo rispetto all’asse X: bisogna tenere presente che sull’asse longitudinale si fanno sentire maggiormente gli effetti della filtrazione obliqua e che Plato, per tener conto di questi effetti dovuti all’anisotropia della sorgente, introduce, nell’algoritmo per la determinazione della dose, alcune approssimazioni (vedi Appendice A2) che lungo questo asse sono piuttosto dure.

Fig. 7.9: Confronti sulla percentuale di dose lungo l’asse longitudinale della sorgente

7.5.3 Analisi critica dei risultati del progetto

Nell’ottica del processo di sviluppo del software descritta precedentemente, il ciclo di iterazioni che doveva portare alla simulazione della sorgente brachiterapica con la determinazione delle isodosi attorno ad essa, si può ritenere concluso. Dalle curve di isodose ottenute nel piano longitudinale rispetto alla sorgente, sono stati estrapolati gli andamenti lungo gli assi trasversali e longitudinali.

Questi andamenti sono stati confrontati con quelli determinati dal sistema commerciale di pianificazione dei trattamenti Plato-BPS e con alcune misure effettuate all’IST.

I confronti mostrano, sull’asse trasversale, un buon accordo tra i risultati della simulazione, le misure, eccetto che in un punto molto vicino alla sorgente dove però l’indeterminazione sulla posizione pesa maggiormente, e i dati di Plato-BPS. Lungo l’asse longitudinale gli unici dati disponibili, quelli di Plato-BPS, mostrano un minore accordo attribuibile però alla approssimazione fatta da Plato lungo quest’asse.

7.6 La distribuzione delle isodosi per gli applicatori Leipzig

Abbiamo già detto che la metodologia adottata rende i programmi sviluppati facilmente estensibili. In questo paragrafo vogliamo mostrare un’estensione del programma di simulazione della sorgente brachiterapica in una situazione concreta che vede la sorgente all’interno di un applicatore.

7.6.1 La configurazione sperimentale

Gli applicatori Leipzig sono utilizzati (vedi Capitolo 1) per i trattamenti delle lesioni superficiali. Il materiale di cui sono composti è il tungsteno. La loro forma è stata studiata per ottenere, in profondità, opportune distribuzioni di dose. Ne esistono di diverse forme e dimensioni, ognuno caratterizzato da una distribuzione di dose diversa (figura 7.10 (a)).

(a)

(b)

Fig. 7.10: (a) Raffigurazione delle isodosi per un applicatore Leipzig.

(b) L’applicatore Leipzig (grigio) con la sorgente ed il fantoccio d’acqua.

La configurazione che mostra la disposizione delle geometrie nella simulazione è in figura 7.10 (b).

7.6.2 L’estensione dell’applicazione di simulazione

I cambiamenti da effettuare nella nuova simulazione sono ovvi: si devono disegnare le geometrie dell’applicatore, definirne i materiali e si deve spostare la box di acqua. Nient’altro.

I cambiamenti sono localizzati solo alla classe relativa alla Detector Construction. Anche la Readout Geometry, cioè la griglia che serve per la localizzazione spaziale dell’energia, rimane invariata perché è associata al volume della scatola d’acqua, ma senza alcuna dipendenza diretta dalla sua posizione.

7.6.3 Risultati

Le simulazioni per questi applicatori, data la geometria più complessa, ma soprattutto dato il piccolo angolo solido da cui la sorgente “vede” l’acqua, necessitano di una generazione di eventi maggiore rispetto a quelli della sorgente singola. Per avere una distribuzione di dose accettabile è stata necessaria le generazione di 100 106 fotoni primari.

Il taglio in range utilizzato è di 0.1 mm ed il tempo impiegato è stato di circa 24 ore sulle macchine del gruppo Geant4 dell’INFN della sezione di Genova descritte nella nota di tabella 7.2. La dimensione delle celle per la localizzazione dell’energia depositata è, anche per questa simulazione, di 1 mm. Con questo numero di eventi, l’andamento dell’errore statistico, valutato anche qui attraverso run indipendenti, è risultato simile a quello per la sorgente brachiterapica: inferiore al 3-4% nei primi 25 mm, dell’ordine dell’8% a 40 mm.

In figura 7.11 possiamo vedere la distribuzione delle isodosi ottenuta.

Fig.7.11: Disribuzione delle isodosi per l’applicatore Leipzig.

7.6.4 Confronti con dati sperimentali e software commerciale

Abbiamo confrontato i risultati della simulazione con i dati sulle isodosi forniti dai produttori degli applicatori (Nucletron).

In tabella 7.5 sono riassunti questi valori, relativi all’asse Z definito come in figura 7.10 (b).

Con la stessa strumentazione utilizzata per le misure lungo l’asse trasverso della sorgente, e nelle stesse condizioni geometriche della figura 7.8, abbiamo effettuato misure di dose relativa in acqua. I risultati delle misure sono riassunti in tabella 5.10. In figura 7.12 sono graficati i risultati del confronto.

| Profondità (mm) | Dose % |
| --- | --- |
| 0 | 100 |
| 4.2 | 70 |
| 6.2 | 60 |
| 8.5 | 50 |
| 10.8 | 40 |
| 15.4 | 30 |
| 22.3 | 20 |
| 37.7 | 10 |

Tabella 7.6: Valori di dose in percentuale forniti dalla Nucletron per l’applicatore Leipzig

| Distanza (mm) | Dose % |
| --- | --- |
| 0 | 1004 |
| 5 | 643 |
| 10 | 432 |
| 15 | 301 |
| 20 | 221 |
| 25 | 15.10.6 |
| 30 | 12.90.5 |

Tabella 7.7: Risultati delle misure di per i valori dose in percentuale per l’applicatore Leipzig

Anche questo confronto mostra, in una geometria diversa da quella della simulazione descritta precedentemente in cui la sorgente brachiterapica era completamente circondata da acqua, un ottimo accordo tra i risultati della simulazione ed i dati disponibili.

Figura 7.12: Confronto sulla percentuale di dose per l’applicatore Leipzig.

7.6.5 Analisi critica dei risultati del progetto

L’estensione del programma per la sorgente brachiterapica al fine della simulazione con gli applicatori Leipzig, è risultata, come abbiamo visto, immediata. I risultati ottenuti in questa configurazione sono stati buoni. Tenendo presente che al momento non esistono dati (sperimentali o relativi a simulazioni) in letteratura sulle caratterizzazioni dei Leipzig, eccetto quelli forniti dal costruttore, i risultati delle simulazioni sono molto significativi e porteranno alla loro ottimizzazione fisico-dosimetrica.

7.7 Future estensioni dell'applicazione di simulazione brachiterapica

La possibilità di effettuare modifiche localizzate rende l’applicazione che abbiamo realizzato molto flessibile ed aperta alle estensioni.

La flessibilità lo rende facilmente utilizzabile, per esempio, per la simulazione di ogni sorgente brachiterapica: in questo caso l’unica cosa da fare sarà quella di definire le nuove geometrie ed il modo di generare gli eventi primari: il resto è già funzionante.

Le estensioni possono portare l’applicazione verso un’autonomia da quelle elaborazioni esterne che al momento sono necessarie. Dal momento che Geant4 dispone di tool grafici e statistici, sicuramente saranno implementati, come saranno implementati anche i tool per le visualizzazioni delle geometrie e dei materiali che costituiscono la simulazione.

Un’altra probabile estensione sarà quella dell’implementazione, nella generazione dei fotoni primari, di alcuni moduli per il decadimento radioattivo sviluppati all’ESA nell’ambito di un progetto orientato alle simulazioni in campo aereo-spaziale, che sostituiranno il modello semplificato di sorgente monocromatica attualmente in uso.

7.8 Il brachytherapy advanced example di Geant4

Geant4 è un toolkit completo. Oltre alle documentazioni, per esempio la guida per l’installazione o quella per lo sviluppo di applicazioni, fornisce un set di esempi che mettono solo in luce le diverse potenzialità e i diversi campi di applicazione, ma possono essere utilizzati dagli utenti nelle fasi iniziali del lavoro per comprendere meglio i metodi. Oltre alla brachiterapia sono forniti 2 esempi di applicazioni in campo spaziale: gammaray_telescope, che simula un tipico telescopio per l’analisi dei raggi gamma, e xray-telescope, che simula l’interazione tra il telescopio a raggi X, XMM-Newton e Chandra, e i protoni bassa energia presenti nella radiazione orbitale.

Per fornire un esempio concreto delle applicazioni in campo medico, nell’ambito del Low Energy Electromagnetic Working Group, il programma per la simulazione della sorgente brachiterapica è stato adattato ed inserito nelle release di Geant4 a partire dal dicembre 2000. Per essere inserito nella release, è stato necessario seguire le indicazioni, che sono decise e formalmente documentate [37] [38] dai vari Working Groups, per i processi di sviluppo e testing del codice. In particolare, visto che il programma era funzionante sulla macchina UNIX dell’INFN con il codice Geant4 in distribuzione, abbiamo dovuto testare il funzionamento con i sorgente non ancora pubblici. Le diverse versioni provenienti dagli sviluppi dei vari Working Group sono immesse nel repository CVS che mantiene l’aggiornamento. Utilizzando l’ultima versione del codice, abbiamo dovuto compilare, eseguire e verificare il corretto funzionamento del, programma su tutte le piattaforme supportate da GEANT4, quindi Sun, Dec e Linux con relativi compilatori.

Per porting si intende l’insieme delle operazioni che permettono l’utilizzo di codice su una piattaforma diversa da quella per cui è stato scritto.