Appendice A2

Il formalismo per il calcolo dosimetrico

A2.1 Il calcolo della distribuzione di dose

La distribuzione del rate di esposizione, X., attorno ad una sorgente brachiterapica  lineare, può essere calcolata utilizzando l’integrale di Sievert. Tale metodo consiste nel dividere la sorgente lineare in piccole sorgenti “elementari” ed applicare ad esse la legge del quadrato della distanza.

La dose totale, D, rilasciata in un punto durante un certo intervallo temporale, è semplicemente data dal prodotto del dose rate e del tempo. Il dose rate in un punto dipende dalle caratteristiche geometriche e fisiche della sorgente, dalla sua posizione relativa rispetto al punto e dalla composizione del mezzo che contiene il punto e la sorgente. La valutazione del dose rate parte dal calcolo del rate di esposizione.

A2.1.1 Rate di esposizione. L’integrale di Sievert.

dX=A⋅Γ⋅dxL⋅1r2⋅e(−μ⋅t⋅secΘ)

dove A è l’attività,  è l’exposure rate constant del radionuclide (quindi della sorgente non filtrata) e  è il coefficiente di attenuazione effettivo della capsula [15].

Utilizzando le relazioni

r=y⋅secΘ

x=y⋅tanΘ

dx=y⋅sec2Θ⋅dΘ

e integrando sulla lunghezza della sorgente, otteniamo il rate di esposizione

X.=A⋅ΓL⋅ye−μ⋅t⋅secΘdΘ.

L’integrale nella relazione è l’integrale di Sievert ed è valutabile numericamente. Se l’intensità della sorgente è specificata in termini di Air Kerma Strength, Kr., si ha

X.=Kr.L⋅y⋅Wee−μ⋅t⋅secΘdΘ.

Fig. A2.1: Relazioni geometriche tra le grandezze usate nel calcolo del rate di esposizione

Al computo del rate di esposizione usando l’integrale di Sievert possono essere aggiunte diverse correzioni in relazione a queste considerazioni:

- i fotoni non sono attenuati solo dalla capsula, ma anche dal materiale costituente la sorgente (autoassorbimento);

- lo spessore t delle pareti della capsula dovrebbe essere corretto tenendo in considerazione il raggio interno della sorgente, dal momento che alcuni fotoni attraversano uno spessore di filtro maggiore maggiore rispetto a quello radiale delle pareti;

- lo spettro energetico della sorgente può essere alterato in modo significativo dall’azione di filtro (sia delle pareti sia della sorgente stessa)

- il coefficiente di attenuazione effettivo varia con lo spessore del filtro.

Se non sono disponibili valori sperimentali di , Williamson [18] fornisce un’espressione per la sua determinazione in funzione dello spessore d del filtro:

μ(d)=−1dlnipi⋅Ei⋅(μenρ)iaire−μeni⋅dipiEi(μenρ)iair

dove pi rappresenta il numero di fotoni con energia Ei emessi ad ogni disintegrazione e (μenρ)iair è il coefficiente massico di assorbimento energetico in aria per i fotoni di energia Ei. L’uso nell’integrale di Sievert del coefficiente di attenuazione energetico indica che, nell’attraversamento delle pareti della capsula, viene assunta un’attenuazione esponenziale del flusso di fotoni. Tale assunzione, così come l’uso, per la sorgente di 192Ir, dell’integrale di Sievert, è buona nella regione delimitata dagli estremi della sorgente, ma perde validità negli estremi obliqui (dove ovviamente si fanno sentire di più gli effetti della filtrazione).

La figura A2.2 mette a confronto il rate di esposizione radiale di una sorgente puntiforme di radio con quello di una sorgente lineare (e quindi valutato con l'integrale di Sievert), sempre di radio, entrambe filtrate da 1 mm di Pt.

Fig. A2.2: Rate di esposizione per sorgente 1 mg 226Ra lineare (lunghezza 1.5 cm) e puntiforme entrambe filtrate da 1 mm di Pt [15].

Mentre la curva per la sorgente puntiforme rappresenta una funzione che segue l’inverso del quadrato della distanza, la curva per la sorgente lineare è stata ottenuta con l’integrale di Sievert. Il grafico evidenzia che l’esposizione è, a corte distanze, minore per la sorgente lineare. Un risultato aspettato visto che i fotoni che raggiungono questi punti dalle estremità della sorgente percorrono una distanza maggiore e, soprattutto, subiscono una filtrazione obliqua maggiore di quella radiale della sorgente puntiforme.

Per distanze maggiori si vede come la sorgente lineare approssimi sempre più la sorgente puntiforme con la conseguenza che il rate di esposizione segue un andamento 1/d2.

A2.1.2 Dose assorbita nei tessuti

L’integrale di Sievert fornisce la distribuzione del rate di esposizione in aria e considera solo la legge dell’inverso quadrato della distanza e gli effetti della filtrazione. Quando una sorgente è posta in un tessuto bisogna considerare anche la diffusione (scattering) e l’attenuazione nel mezzo, effetti che per l’aria sono considerati trascurabili. Calcolato il rate di esposizione in un punto del tessuto, si ottiene la dose utilizzando il fattore di conversione appropriato (spesso chiamato roentgen-to-rad conversion factor).

Esistono numerosi studi sulla determinazione sperimentale del rapporto tra l’esposizione in acqua e quella in aria (e quindi tra la dose in acqua e quella in aria), in funzione della distanza, per diversi radionuclidi. In prima approssimazione è possibile scrivere [19]

(r) = dosein acquadose in aria=B(r)e−μ⋅r

dove B(r) è il fattore di buil-up, applicabile a molte quantità utilizzate in fisica delle radiazioni, definito come:

B(r)=quantità dovuta alla radiazione primaria+radiazione diffusaquantità dovuta alla radiazione primaria

e dove  rappresenta il coefficiente di attenuazione lineare dell’acqua. Il calcolo della dose in acqua è quindi riconducibile a quello della dose in aria.

Nel 1968 Meisberger [20] formulò un polinomio di terzo grado per “fittare” i dati disponibili, teorici e sperimentali, riuscendo ad esprimere (r) come

(r)  n=03Cnrn

dove i coefficienti dello sviluppo Cn (definiti per alcune sorgenti brachiterapiche) sono chiamati “coefficienti di Meisberger”. In molti sistemi computerizzati per la pianificazione di trattamenti è utilizzato proprio questo polinomio per convertire la dose in aria alla dose in acqua.

La sorgente che utilizza il microSelectron è leggermente differente da quella considerata da Meisberger, quindi è stata necessaria una nuova valutazione del fattore (r) di diffusione ed attenuazione dell’acqua. L’espressione valida, che risale a van Kleffen [21] e che è implementata nel Plato-BPS è

(r)  d1+a⋅r21+b⋅r2.

dove a,b,d sono costanti determinate da dati sperimentali.

A2.2 L’algoritmo implementato nel Plato-BPS

Il dose rate D.(r,ϕ) è calcolato nel BPS attraverso la relazione

D.(r,ϕ)=f⋅K.r⋅1r2⋅β(r)⋅F(ϕ)                             (A1)

dove r e  sono definiti come in figura A2.3,

Fig. A2.3: Definizione delle grandezze nella relazione (A1)

e dove:

f è il coefficiente di conversione tra il “air kerma in air” ed il “water kerma in air”. Esso coincide con il rapporto tra i coefficienti di assorbimento energetico massici per acqua ed aria che, per le energie dei fotoni compresi tra 150 KeV e 4MeV, è uguale a 1.11.

K.r è il Reference Air Kerma Rate;

(r) è il contributo al kerma in acqua dovuto ai fenomeni di diffusione ed attenuazione. Esso è determinato dalla relazione di van Kleffen in cui i coefficienti a,b,d sono:

| a | 0 mm-2 |
| --- | --- |
| b | 6.0 10-6 mm-2 |
| d | 1.018 mm-2. |

F() è la funzione di anisotropia che tiene conto degli effetti dovuti alla geometria della sorgente ed all’azione di filtro della capsula (oltre che della sorgente stessa). La funzione di anisotropia implementata è rappresentata in figura 3.6.

Fig. A2.4: La funzione di anisotropia F() implementata nel Plato-BPS.

Vogliamo sottolineare il fatto che la funzione di anisotropia F() dovrebbe dipendere anche dalla distanza radiale r, ma in tale algoritmo questa dipendenza, viste le dimensioni ridotte della sorgente, è considerata trascurabile.

La relazione per D.(r,ϕ) implementata in Plato-BPS rappresenta sostanzialmente la distribuzione del dose rate attorno ad una sorgente puntiforme di intensità K.r corretta per l’anisotropia dovuta alla geometria della sorgente ed all’azione di filtro della capsula (oltre che della sorgente stessa).

A2.3 Cenno ai modelli di calcolo della dose “modulari”

Abbiamo visto che il metodo tradizionale di calcolo della dose in un mezzo utilizzando l’integrale di Sievert richiede la determinazione del coefficiente di attenuazione effettivo  per il filtro, e dei fattori di attenuazione del tessuto. Entrambi questi parametri sono difficili da valutare, specialmente per sorgenti con geometrie complesse e può quindi risultare vantaggioso determinare il dose rate da quantità misurate solamente in acqua.

L’approccio “modulare” al calcolo del dose rate consiste nel compilare in forma tabulare, in funzione della posizione P(r,), i dati relativi alla particolare sorgente, separando gli effetti sulla dose dovuti ai diversi fattori fisici.

Fig. A2.4: Definizione delle grandezze nella relazione (A2)

L’implementazione di tali algoritmi in un sistema di pianificazione di trattamento è quindi subordinato alla determinazione, sperimentale o attraverso simulazioni montecarlo, di tali dati. L’American Association of Physicist in Medicine (AAPM), ha proposto [12] un modello in cui il dose rate può essere espresso come (vedi figura 3.6 per le definizioni geometriche):

D.(r,ϕ)=Λ⋅SK⋅G(r,ϕ)G(1 cm,π/2)⋅F(r;ϕ)⋅g(r)                     (A2)

dove:

 è la dose rate constant, definita come il dose rate per unità di air kerma strength, SK (1U = 1 Gy m2 h-1), ad 1 cm lungo l’asse trasversale  della sorgente. Per la sorgente di 192Ir si ha =1.11 cGy h-1 U-1;

G(r,) è il fattore geometrico (cm-2) che tiene conto della diminuzione del flusso di fotoni con la distanza, dovuta solamente alla distribuzione di materiale radioattivo nella sorgente:

G(r,ϕ)=r−2       per l'approssimazione di sorgente puntiformeβL⋅r⋅senϕ   per l'approssimazione a sorgente lineare

F(r,) è il fattore di anisotropia che tiene conto della dipendenza angolare dell’assorbimento e della diffusione nella capsula e nel mezzo

F(r,ϕ)=D.(r,ϕ)⋅G(r,ϕ)D.(r,π2)⋅G(r,ϕ);

g(r) è la funzione di dose radiale che tiene conto della dipendenza radiale dell’assorbimento e della diffusione dei fotoni nel mezzo lungo l’asse trasversale:

g(r)=D.(r,π2)⋅G(1 cm, π/2)D.(1 cm, π/2)⋅G(r, π/2).